平遥经济技术开发区空气质量自动监测站运维服务                                 公开招标
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第一部分  招标公告

	项目概况 

平遥煤化工园区空气质量自动监测站运维项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年6月22日 09:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：1407282026CGK00065

2.项目名称：平遥煤化工园区空气质量自动监测站运维项目

3.预算金额：1200000.00元
4.最高限价：1200000.00元
5.采购需求：

标项名称：平遥煤化工园区空气质量自动监测站运维项目

数量：1

预算金额：1200000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为平遥煤化工园区空气质量自动监测站提供运维服务,具体包括空气质量自动监测系统和PAMS在线监测系统的日常运行和维护保养工作。

备注：

6.合同履约期限：三年，自合同签订之日起计算
7.本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；监狱、残疾人福利企业视同小型、微型企业；残疾人福利企业提供声明函；监狱企业提供相关证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件

1.时间：2026年6月2日00时00分00秒至2026年6月9日00时00分00秒（北京时间）

2.地点：：政采云平台线上获取（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login） 

3.方式：在线获取

4.售后（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年6月22日09时00分(北京时间)

2.投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

3.开标时间：2026年6月22日09:00

4.开标地点：山西省晋中市榆次区晋中市凤翔街370号晋园小区1号楼1单元702晋中分公司
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

针对本项目的质疑高—次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。
代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照原中华人民共和国国家发展和改革委员会（原国家计委）计价格[2002]1980号文件（已作废）规定计取。

代理费收费金额（元）：/

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：平遥经济技术开发区管理委员会

地址：平遥县

联 系 人：张海赟

联系方式：17835435145

2.采购代理机构信息

名称：并辉建设工程招标代理有限公司

地址：晋中市榆次区凤翔街370号晋园小区1号楼1单元702

联系方式：18503446515/0351-7035990
3.采购代理机构信息

项目联系人：崔军勇

电话：18503446515

第二部分  供应商须知

一、供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	平遥煤化工园区空气质量自动监测站运维项目

	2
	预算金额或

最高限价
	预算金额：1200000.00元
最高限价：1200000.00元

注：供应商的投标报价不得超过其最高限价，否则投标无效。

	3
	服务期限
	三年，自合同签订之日起计算

	4
	服务地点
	平遥煤化工园区内采购人指定地点

	5
	服务标准
	合格，符合国家及行业标准。

	6
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

★1.供应商具有独立承担民事责任的能力信用承诺书（见‘投标文件格式’）；

★2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 

★3.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书（见‘投标文件格式’）；

★4.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书（见‘投标文件格式’）；

★5.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书（见‘投标文件格式’）；

★6.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；监狱、残疾人福利企业视同小型、微型企业；残疾人福利企业提供声明函；监狱企业提供相关证明文件。

★7.投标保证金提交凭证

须提供投标保证金提交凭证扫描件和基本存款账户信息（须加盖供应商电子CA章）。

★8.供应商廉洁自律承诺书

提供供应商廉洁自律承诺书（见‘投标文件格式’）；

★9.供应商不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的信用承诺书

提供供应商不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的信用承诺书（见‘投标文件格式’）
10.供应商信用信息查询

代理机构开标后现场对供应商的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站查询相关主体信用记录，截止时间为开启时间当日；查询内容为“信用中国”网重大税收违法失信主体；查询内容为“中国执行信息公开网”的失信被执行人；查询内容为中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询记录与其他采购文件一并保存。凡是不符合上述信用规定及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动（此项资格证明文件无需供应商提供）。

注：

（1）第1-9项资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

（2）第10项信用查询结果中供应商存在失信记录情形的，其投标将作无效投标处理。查询记录与其他评标资料一并保存。

（3）以上1-9项资格证明文件均需加盖供应商数字证书电子CA章。

	7
	踏勘现场
	不组织

	8
	标前会
	不召开

	9
	供应商应提交的商务部分文件
	供应商应按下列顺序提交商务部分文件：

1、投标函

2、法定代表人（负责人）身份证明书或法定代表人（负责人）授权委托书

3、投标保证金缴纳凭证和供应商对公账户信息单

4、供应商企业简况（附营业执照）

5．商务条款响应表格式

6、供应商认为需要提供的其他商务部分文件

	10
	供应商应提交的技术部分文件
	供应商应按下列顺序提交技术部分文件：

7、开标一览表

8、技术规范响应及偏离表

9、供应商近三年承担过类似项目业绩情况表

10、项目服务方案

11、供应商认为需要提供的其他技术部分文件

12、政策性要求

	11
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	12
	联合体投标
	不接受

	13
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币：12000.00元；
采购代理机构接收投标保证金账户：
开户名称：并辉建设工程招标代理有限公司晋中分公司  

开户银行：山西榆次农村商业银行股份有限公司道北街支行

账号：361131010300000054352

行号：402175000171
投标保证金在投标文件有效期内保持有效；
投标保证金的形式应当以电汇、转账、保函等非现金形式提交；

采用电汇、转账支付的，须由供应商基本账户缴纳投标保证金（以到账时间为准），备注写明项目名称，并将打款凭证复印件放入投标文件中；供应商须确保投标保证金在投标截止时间前到账；

供应商提供金融机构或担保机构出具的保函，保函有效期应覆盖投标有效期。
在中标结果公告后5个工作日内，采购代理机构财务部门向未中标的供应商退还投标保证金（不计利息）；

中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订的合同生效后5个工作日内退还（不计利息）；

未按前述各款要求提交投标保证金，将被视为无效投标。

	14
	投标文件
	【供应商须在线或远程解密投标文件】

1、正式电子投标文件壹份（在线加密递交），电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前应通过山西省政府采购网-山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）上传经过CA盖章的加密电子投标文件；

2、备用电子投标文件壹份（不可加密，u盘保存）；

3、辅助纸质投标文件三份（作为档案使用）；

	15
	投标文件递交的截止时间及地点
	电子投标文件递交截止时间：同招标公告(北京时间)

电子投标文件递交地点：山西省政府采购网投标客户端完成递交(上传）

	16
	开标时间
	同招标公告

	17
	采购方式
	公开招标

	18
	评标办法
	综合评分

	19
	评标委员会组成
	评标委员会共5人，

其中，采购人代表1人，评标专家4人。

评标专家确定方式：山西政府采购评标专家库中随机抽取。

	20
	中标人的确定
	授权评标委员会直接确定中标人(推荐第一名）

	21
	投标文件的签字盖章
	（1）投标文件由供应商使用“山西政府采购平台”提供的“山西政府采购平台电子投标客户端”制作生成。

（2）供应商在编制投标文件时应按分级目录导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“复印件”均应清晰可见。

（4）第六部分“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子印章和（或）法定代表人(供应商代表)的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人(供应商代表)的个人电子印章或电子签名章（联合体协议书须由联合体各方按规定签署后生效）。

（5）投标文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对投标文件进行加密，形成加密的投标文件。

（6）投标文件制作的具体方法详见“山西政府采购平台”中的帮助文档。

	22
	其他事项
	获取招标文件后如对招标文件中认为有不合理、不清楚以及有疑义并需要修正的地方，请在招标规定日期前以线上形式告知，以便统一上网公告更正，如不提交线上材料视同完全同意招标文件所有条款。

	23
	本项目所属行业
	本项目属其他未列明行业

	23
	异常低价投标

审查
	依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）要求，评标委员会评审中发现供应商报价出现下列情形之一的，启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的；

②投标报价低于通过符合性审查次低报价供应商报价50%的；

③投标报价低于项目最高限价45%的（未设最高限价的，以项目预算金额为准）；

④评标委员会基于专业判断，认为报价明显过低可能影响服务质量或不能诚信履约的其他情形。

采购人结合项目实际，可将前述1-3项审查启动数值标准提高，最高不超过65%。 

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释， 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少 于 30 分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价 格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情 况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料， 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	24
	代理服务费
	中标人向采购代理机构一次性付清代理服务费。

	25
	政府采购相关政策要求
	1.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，且投报产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，投报产品必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书和《强制节能产品明细表》。

3．采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。供应商须提供《正版软件承诺》。

4．采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》影印件或扫描件。

供应商参加本次采购活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。如项目不涉及，可不提供。

5.中小微企业参加本项目：

参加本项目投标的供应商需出具投报产品制造商为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号规定的《中小企业声明函》；

6.残疾人企业参加本项目：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人企业参加本项目时，需提供符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》；

7.监狱企业参加本项目：

监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，须附《联合体投标协议书》。

注：第5-8项适用于非专门面向中小微企业的采购项目。

9.环保节能产品参加的项目：

9.1投报产品为《节能产品政府采购品目清单》中强制性采购产品以外的其它节能产品，需提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

9.2投报产品属《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，需提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

10.创新产品参加的项目

投报根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）的产品，需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

11.商品包装和快递包装

如所供货物均需按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）包装标准与保护措施进行包装，须出具《商品包装和快递包装承诺》。

12.政府绿色采购有关事项

12.1.依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。

12.2.关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》必选类的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材，必须符合国家行业标准、环保认证(标识)等要求。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，供应商自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。供应商提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等，否则，不予认可。

12.3.对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

12.4.前述建筑材料，供应商应在材料进场时提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。供应商应在投标文件中提供承诺书。

12.5.采购单位应按照《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号）中绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准及后续更新政策的有关要求实施本项目数据中心相关采购活动。
13.采购单位应按照《财政部工业和信息化部生态环境部国家能源局关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2022〕19号）及后续更新政策的有关要求实施本项目数据中心相关采购活动。 供应商所投数据中心相关设备（含服务器、存储设备、网络设备等）及运维服务，须符合节约能源、环境保护和资源循环利用的要求；其中涉及大型、超大型数据中心采购的，所投产品及服务应全部达到《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》规定的技术指标和要求。 供应商须如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》，承诺内容包括但不限于产品技术参数、能效指标、 环保性能等符合绿色数据中心标准，若经查实承诺虚假，将视为无效投标并承担相应法律责任。
14.按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.中国强制性产品认证（3C）

根据《强制性产品认证管理规定》第二十九条规定：“自认证证书注销、撤销之日起或者认证证书暂停期间，不符合认证要求的产品，不得继续出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用”。

16.网络关键设备和网络安全专用产品

为加强网络关键设备和网络安全专用产品安全管理，国家网信办会同工业和信息化部、公安部、国家认监委等部门，动态调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 


电子投标须知附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	投标文件编制
	1.1供应商应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、盖章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。

1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。

	2
	电子投标文件解密
	2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密），如在开标现场解密，需自行携带电脑。

2.2电子投标文件解密时间：30分钟

2.3因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1)供应商未在规定时间内解密投标文件的；

（2)供应商使用非本次报价加密所使用CA数字证书解密的；

（3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。

	3
	其他
	3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当出现以下情况时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。

（1)系统服务器发生故障而无法访问系统或无法使用系统；

（2)系统因停电等客观因素，导致系统不能正常运行的；

（3)其他无法正常进行电子开评审的。

3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。


二、供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2.定义

2.1“货物”指供应商制造或组织符合本招标文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.2“服务”指招标文件所表述的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.3“工程”指本招标文件中所述所有工程。

2.4“潜在供应商”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

2.5“供应商”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6“响应”指供应商根据采购人及采购代理发布的招标文件，编制投标文件并按规定进行投标的行为。

2.7“知识产权”指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8“天”指日历天。   

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目的实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的法人或其他组织。

3.3具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购相应服务的法人或其他组织。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格投标文件，具体提供的材料详见供应商须知前附表的要求。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5本次招标是否允许由两个以上单位组成一个联合体以一个供应商身份共同参加投标，详见供应商须知前附表的规定。

3.5.1联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分20条的要求提供相关材料。

3.5.2本项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.5.3联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。

4.合格的服务

4.1供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2供应商提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.招标要求

6.1供应商所提供的服务方案与技术方案被采购人采用时，中标人所提供的服务及相关内容必须符合本招标文件的要求并按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购人、采购代理机构可以在招标公告中规定的招标文件获取时间截止后，组织已获取招标文件的潜在供应商现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会，详见供应商前附表第6项。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在供应商均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西政府采购平台以电子文档发出，因线路故障导致通知延迟或无法查看，代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的招标投标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

9.招标文件的构成

9.1招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知；

第三部分 评标标准和评标方法；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 合同文本；

第六部分 投标文件格式；

9.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

9.3除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.招标文件的澄清和修改

10.1采购人、采购代理机构对招标文件澄清和修改的时间及方式：

在招标公告中规定的提交首次投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过中国政府采购网山西分网发布更正公告。不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2更正公告中包括更正事项、更正前内容、更正后内容，但不包括更正内容的来源。

10.3潜在供应商对招标文件的询问时间及方式：任何已下载了招标文件的潜在供应商，对招标文件进行的询问，均应在招标公告中规定的提交投标文件截止时间前，通过山西政府采购平台将询问的事项提交给采购人、采购代理机构。

10.4澄清、修改及其他答复的效力：采购人、采购代理机构一旦对招标文件做出澄清或修改，即发生效力，对所有供应商均具有约束力。
三、投标文件

11.投标文件的组成

11.1投标文件由资格证明文件和商务、技术文件两部分组成。

11.2资格证明文件：指供应商对招标文件前附表第5项“供应商应提交的资格证明文件”作出响应证明其有资格参加投标的证明文件。

11.3商务、技术文件：指供应商对招标文件前附表第8项“供应商应提交的商务、技术文件”、第9项“政府采购相关政策要求”作出响应证明其有能力提供采购标的、履行合同义务的证明文件。

11.4如供应商参加多包投标的，应按包分别独立制作投标文件。

12.投标文件编制与要求

12.1投标文件的语言和计量单位

12.1.1供应商提交的投标文件（包括商务、技术文件和资料中的说明）以及供应商与采购人、采购代理机构就有关招标投标的所有往来函均应使用中文简体字。

12.1.2投标文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.1.3原版为外文的证书类、证明类、资料类等文件以及外国人的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供加盖供应商公章与原版文件相一致的中文翻译件。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译件。否则，产生的不利后果由供应商承担。

原版为外文的证书类、证明类、资料类文件，存在与供应商名称或其他实际情况不符情形的，供应商应当提供相关证明文件。

12.2编制格式要求

本招标文件第六部分“投标文件格式”中已提供资格证明文件和商务、技术文件格式的，应按相应格式与要求编写（未提供格式的由供应商自行编写），供应商仅需完善格式中需填写的内容，不得更改格式本身内容，否则，可能会导致投标无效。

12.3编排要求

投标文件采用A4幅面；应按照招标文件第六部分“投标文件格式”的顺序统一编目、正序编排页码（其中：证明材料扫描件或影印件或彩色宣传资料等均应与投标文件正文中的相关内容一起正序逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商自行承担。

13.投标内容填写说明

13.1供应商应详细阅读本招标文件的全部内容，应对本招标文件要求做出实质性和完整性的响应。并对投标文件所提供的全部资料的真实性、可靠性负责，接受评标委员会对其中任何资料进一步审查。

13.2因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商自行承担。

13.3投标文件应严格按照招标文件第六部分“投标文件格式”中提供的格式内容要求逐项填写，不准有空项、缺项、漏项；无相应响应项的内容，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

13.4为提倡诚实信用的投标行为，供应商应本着诚信原则，供应商根据实际情况，在投标文件商务、技术响应表内容中，对招标文件的各项商务、技术与服务要求逐条做出真实响应，并以审慎的态度明确、清楚地披露其响应情况。投标文件响应表中的“投标文件响应内容”未对招标文件内容逐条做出真实响应，仅在“投标文件响应内容”中填写“响应”、“完全响应”、“无偏离”、“/”、空白等或在“招标文件商务要求”、“招标文件技术与服务要求”与“投标文件响应内容”中仅填写“响应”、“完全响应”、“无偏离”、“/”、空白等情形的，评标委员会均有权按未实质上响应招标文件要求，否决其投标。

13.5在评审中，供应商投标文件“商务、技术响应表”的“投标文件响应内容”中存在重大偏离或被认定为属于重大偏离的，评标委员会有权按未实质上响应招标文件要求，否决其投标。

13.6响应情况：供应商根据实际响应情况与招标文件要求对比后，在投标文件“商务、技术响应表”的“响应情况”栏填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”字样。

14.报价要求

14.1所有投标报价均以人民币“元”为单位（保留两位小数）。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了相关费用。

14.2供应商应按报价要求的内容及其他事项认真填报开标一览表。

14.3供应商投报多包的（如有），应对每包内容分别填报，不得拆包分项投标。

14.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

14.5本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

15.投标文件的签署及规定

15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

15.2供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与供应商名称全称相一致的电子CA章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则按无效投标处理。

15.3供应商应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置签字（章）或签署个人电子CA章、加盖供应商电子CA章，否则作为无效投标处理。

15.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商电子CA章。

15.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

16.投标文件的有效期

16.1本项目投标文件的有效期见供应商须知前附表。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

16.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

16.3如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将投标有效期延长一段时间，这种要求和供应商的答复以书面形式进行。供应商可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封及标记

17.1电子投标文件应当按照招标文件和山西省政府采购网投标客户端的要求加密投标文件。

17.2纸质投标文件应按以下方法装袋密封：

供应商须将投标文件所有纸质版及电子版（U盘）以及供应商认为有必要提交的其他资料密封于一袋内。封口处应有法定代表人（或负责人）或供应商代表的签字或盖章及供应商盖公章。封套上写明项目编号、项目名称、供应商全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

17.3如果供应商未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购代理机构（或采购人）对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构（或采购人）有权予以拒绝，并退回供应商。

18.投标截止时间

18.1投标文件须按照招标文件规定的投标截止时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构（或采购人）拒绝接收。

19.投标文件的补充、修改和撤回

19.1供应商可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

19.2在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
五、开标

20.开标及其有关事项

20.1上传投标文件截止时间后，由招标代理机构在开标现场发出解密指令，并且对开标现场活动

进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为投标文件一并存档。

20.2评标委员会成员和参与评标的采购人代表不得参加开标活动。

20.3解密结束后，供应商在“山西政府采购平台”系统中对其报价进行确认。

20.4“开标一览表”中内容存在空白的；未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过本包最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致的等情形，均将导致投标无效。

20.7供应商未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。

20.8“报价结果”随采购文件一并存档。
六、评标程序和要求

21.评标委员会的组成和职责

21.1代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对3家及以上明确响应招标文件商务技术要求的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成五人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

21.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

21.5无法及时补足评标委员会成员的，代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

21.6代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

22．评审

评标委员会对招标文件内容进行合法性、规范性、公平性审查，发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关强制性规定的，或者存在有歧视性、限定性条款的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.1资格证明文件的评审

22.1.1解密结束后，采购人依法按照招标文件中规定的“评审标准和评审办法”对供应商的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各供应商是否是符合招标文件要求的合格供应商。合格供应商不足3家的，不得进入商务技术评审。

22.1.2对前附表第5项中有资格、资信不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

22.1.3供应商资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

22.1.4对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经供应商进行澄清或说明。

22.1.5采购人对供应商的资格证明文件进行审查、编写资格证明文件审查报告，并签字确认，与采购文件一并存档。

22.2商务技术文件的评审

22.2.1评标委员会对供应商商务技术文件的符合性审查，除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品或演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据供应商在“山西政府采购平台系统”中提交的电子投标文件。

22.2.2评标委员会对3家及以上资格性审查合格供应商的商务技术文件按照招标文件确定的“评审标准和评审办法”进行符合性审查，审查供应商商务技术文件（含项目需要对样品或演示内容进行符合性审查的情形）是否对招标文件的商务技术文件做出实质性响应。

22.2.3满足招标文件实质性要求的商务技术文件是指供应商的商务技术文件中的不存在不符合招标文件要求的情形，或经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

22.2.4细微负偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响供应商商务技术文件的有效性。

22.2.5重大偏离系指商务技术文件中存在不符合招标文件要求的情形，或存在限制采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．对“供应商须知前附表”中带★号的商务、技术要求及第四部分商务、技术要求中商务技术指标带★号（如有）未实质性响应的；

B．未按招标文件的规定签署、盖章的；

C．未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的最高限价的；

D．服务内容、服务时间、服务地点、付款方式及验收标准等不满足招标文件中的相关要求或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

E．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

F．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

G．不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

22.2.6重大偏离不允许在开标后修正。

22.2.7如果供应商的商务技术文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，供应商不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.2.8对于供应商商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过“山西政府采购平台系统”以电子形式向供应商发出，要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正说明。

22.2.9供应商的澄清、说明或者补正应当通过“山西政府采购平台系统”做出回复，并加盖电子CA章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

22.2.10评标委员会将允许供应商澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他供应商的名次排列。

22.3报价审核

22.3.1根据本文件第三部分“评审方法和评审标准”对投标报价进行符合性审查。

22.3.2投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.3.3经审查，合格供应商数量符合法定供应商家数时，对符合政策性要求优惠的各供应商的投标报价，按照招标文件中确定的优惠率，对其投标报价进行调整后，形成各供应商最终评标价格。

22.3.4采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.5存在下列情况之一者将视为投标无效：
（1）未在开标一览表中加盖电子CA章的；

（2）未按招标文件进行签署的；

（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在空项、漏项、缺项的；

（4）评标委员会一致认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过“山西政府采购平台系统”提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.3.6经审查，合格供应商数量不符合法定供应商家数时，需依法重新组织招标活动。

22.4对供应商的商务技术文件进行比较和评价

22.4.1评标委员会应当按照招标文件中规定的“评标标准和评标方法”，对3家及以上符合性审查合格供应商的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4.2评标委员会对投标文件的比较和评价，除项目需对投标文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊要求外，只依据供应商的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

23. 评审复核

23.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

23.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

23.3供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
24.确定中标候选人名单和中标人

24.1采用综合评分法的，遵循下列原则：

24.1.1按评审后供应商的综合得分由高到低顺序排列。

24.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

24.1.3综合得分且投标报价相同的按照服务方案得分由高到低顺序排列。

24.1.4综合得分、投标报价及服务方案得分相同的按照服务承诺得分由高到低顺序排列。

24.1.5综合得分、投标报价、服务方案得分及服务承诺得分相同的按照管理机构及岗位配置得分由高到低顺序排列。

24.1.6上述得分都相同的，按照商务部分得分由高到低顺序排列。

24.1.7评标委员会应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

24.1.8评审得分最高的供应商为第一的中标候选人。

24.1.9采用最低评标价法的，遵循下列原则：按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

24.2确定中标人

本次招标，授权评标委员会按照中标候选人排序，优先直接确定排名第一的供应商为中标人。

中标候选人并列的，由评标委员会按照技术、服务等因素的优劣进行排列确定中标人；技术、服务等因素相同的，采取随机抽取的方式确定。

25. 编写评标报告

25.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）供应商名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单、经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。 

25.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.3评标报告应当由全体评标成员共同签字确认。
26. 评标过程保密

26.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

26.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27. 无效投标与无效评标

27.1供应商存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.3评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
28．采购项目终止与处理

28.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

28.2公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告；采购代理机构应当将废标原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

28.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29. 中标结果公告

29.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

30．中标通知

30.1在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.3中标通知书是合同的组成部分。

31.中标服务费

31.1 收费标准

采购项目中标服务费由中标人缴纳，中标服务费参照后附表收费标准收取。

	中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	0.8%


31.2 中标人在签订合同后，向采购代理机构一次性付清中标服务费。

七、签订合同

32. 签订合同

32.1采购人与中标人原则上在中标通知书发出之日起30日内，与中标人在线签订政府采购合同并备案、公示，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

32.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的标的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 

31.4供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

31.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

八、保密和披露

32. 保密

32.1潜在供应商自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。33.披露

33.1采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向政府有关部门或评审标书

的有关人员披露。

33.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规

定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

34. 供应商有权就招标事宜提出询问和质疑。

34.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施

条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

34.2 供应商对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修

改程序提出。

34.3 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.4 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过山西政府采购平台向采购人、采购代理机构提出在线质疑。

34.5供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》、《山西省财政厅

关于政府采购项目全面实施在线质疑的通知》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。

34.6潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标

文件提出质疑的，在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

34.7在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，

授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

34.8供应商为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；供应商为自然人的，相关材料由本人签名。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

34.8.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

34.8.2质疑项目名称、编号、标段；

34.8.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

34.8.4事实依据；

34.8.5必要的法律依据；

34.8.6提出质疑的日期。

34.9质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。

34.10有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

34.10.1未在有效期限内提出质疑的；

34.10.2所提交材料未明示属于质疑材料的；

34.10.3质疑书没有法定代表人签章并加盖单位公章的；质疑书由参加投标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

34.10.4质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

34.10.5质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

34.10.6质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

34.10.7供应商对招标文件条款或技术要求有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与报价，而于开标后对招标文件提出质疑的；

34.10.8在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

34.10.9其它不符合受理条件的情形。

34.11采购代理机构或采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内（政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限）做出答复。并从山西省政府采购平台系统按要求通知质疑供应商和其他有关供应商。

34.12对招标文件提出质疑的：采购人或采购代理机构应当对被质疑的招标购文件相关内容进行核实并逐一作出答复；必要时，可邀请不少于3名以上单数政府采购专家对质疑内容进行审核，并依据专家意见进行答复。

供应商对招标过程提出质疑的：采购人、采购代理机构应当对质疑内容进行核实，并依据核实结果进行答复，必要时应出具相关依据。

供应商对中标结果提出质疑的：质疑内容属于评审报告中已有结论性意见的，采购人、采购代理机构可依据评审报告意见答复；必要时，采购人或采购代理机构应当组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑内容涉及原评审存在资格性检查认定错误、实质性条款评判错误、分值汇总计算错误、价格计算错误、分项评分和客观评分错误情形的，由原评审委员会予以明确，并书面陈述是否产生错误、原因和事实依据。质疑供应商提供的证明材料属于其他供应商投标（响应）文件未公开内容的，质疑供应商必须提供书面材料证明其合法来源。

34.13质疑答复应当包含以下内容：

质疑供应商的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑供应商依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

34.14采购人、代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展招标活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

34.14.1对招标文件提出的质疑，通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

34.14.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合规定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

质疑答复导致中标果改变的，代理机构应当将有关情况书面报告相关部门。

34.15质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

34.16接收质疑函的联系方式

联系单位：并辉建设工程招标代理有限公司

代理机构项目联系人：鞠彩霞、林晓龙、崔军勇
电话：18503446515/0351-7035990 

第三部分  评标标准和评标方法
一、资格审查内容及标准

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	基本资质
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	基本资质
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	采购政策
	属于专门面向中小企业采购的服务项目
	提供供应商中小企业声明函。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	基本资质
	不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的信用承诺书
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	8
	基本资质
	对供应商提交的投标保证金的符合性进行审查
	提供投标保证金提交凭证和对公账户信息；

投标保证金须按照招标文件前附表要求在递交投标文件截止时间前足额提交、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	9
	基本资质
	对供应商提供的廉洁自律承诺书的符合性、完整性进行审查
	提供供应商承诺函。

以上证明材料须内容完整、有效、签署盖章符合要求。否则，响应无效

	10
	基本资质
	对供应商的信用情况进行信用信息查询
	通过中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）网查询失信被执行人；通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体；

通过“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询截止时间为响应文件开启当日；供应商存在失信记录的，其响应文件将作无效处理。


说明：以上资格证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查内容及标准

	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	商务资信
	对供应商提供的法定代表人（负责人）身份证明文件的符合性、完整性进行审查
	1.1提供供应商法定代表人（负责人）身份证明文件；

1.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	2
	商务资信
	对供应商提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件的符合性、完整性进行审查
	2.1提供法定代表人（负责人）授权委托书证明材料。

2.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

法定代表人（负责人）授权委托书是否按招标文件要求格式提供；内容是否完整、有效；授权人签署是否在授权书有效期内；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。

	3
	报价
	对供应商提供的投标函的符合性、完整性进行审查
	3.1提供投标函；

3.2投标函须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	4
	报价
	对供应商提供的报价一览表的符合性、完整性进行审查
	4.1提供报价一览表；

4.2审查报价一览表内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

4.3报价一览表存在漏项、缺项、错项；存在有超出本项目最高限价等情形的，响应无效；

4.4报价有可选择或可调整的报价的，响应无效。

	5
	商务资信
	对供应商提供的商务条款响应表的完整性、符合性进行审查
	5.1提供商务条款响应表；

5.2响应表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

5.3对照本文件第四部分的服务期限、服务地点、基本要求、服务标准（执行标准及依据）等对投标文件的响应情况进行审查。未全部做出实质性响应的，响应无效。

	6
	技术
	对供应商提供的技术规范响应及偏离表的完整性、符合性进行审查
	6.1提供技术规范响应及偏离表；

6.2技术规范响应及偏离表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	7
	技术
	供应商需提交的其他技术文件
	供应商上传相应文件中的所有技术证明文件（包含供应商需上传的其他技术文件）


说明：

1.符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2.审查时，存在第三部分供应商须知规定的无效投标的情形的，按无效投标处理。

3. 异常低价审查

根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），按下列原则处理。

3.1出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

3.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

3.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

三、政策性要求评审内容及标准（如涉及）

1.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。如未特别标明“进口产品”字样，供应商投报了进口产品的，按无效投标处理。
2.强制节能产品

采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。否则，投标无效。
3.本项目所采购的货物中如包含计算机，必须提供《正版软件承诺函》，否则，投标无效。

4.采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证明材料。否则，投标无效。
5.中小微企业参加本项目

5.1如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，投标无效。

5.2如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，不予认可。
6.监狱企业参加本项目
6.1监狱企业视同小微企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，投标无效。

6.2监狱企业视同小微企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，不予认可。
7.残疾人福利性单位参加本项目

7.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，投标无效。

7.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

8.联合体企业参加本项目

8.1如本项目是专门面向中小企业且允许两个中小企业组成联合体参加的采购项目，须提供《联合体投标协议书》和其中报价产品为中小企业制造的《中小企业声明函》，协议书和声明函均需符合要求、完整、准确，否则，投标无效。

8.2如本项目是非专门面向中小企业，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，且提供了《联合体投标协议书》，协议书均需符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

9.创新产品参加的项目
根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》，否则，不予认可。

10.政府绿色采购产品参加的项目

10.1依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。

10.2对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

10.3关于绿色建材：本项目涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》必选类的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材，必须符合国家行业标准、环保认证(标识)等要求。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，供应商自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。否则，不予认可。

10.4前述建筑材料，供应商应在材料进场时提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。供应商应在投标文件中提供承诺书。

10.5《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号）（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku）
11.采购单位应按照《财政部工业和信息化部生态环境部国家能源局关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2022〕19号）及后续更新政策的有关要求实施本项目数据中心相关采购活动。供应商所投数据中心相关设备（含服务器、存储设备、网络设备等）及运维服务，须符合节约能源、环境保护和资源循环利用的要求；其中涉及大型、超大型数据中心采购的，所投产品及服务应全部达到《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》规定的技术指标和要求。供应商须如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》，承诺内容包括但不限于产品技术参数、能效指标、环保性能等符合绿色数据中心标准，若经查实承诺虚假，将视为无效投标并承担相应法律责任。
12.按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品， 矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分细则

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则）。

1、综合评分法评分细则

（1）商务部分          10分 

（2）技术和服务方案    80分

（3）报价得分          10分

	评定内容及标准
	得分

	一、商务部分
	10分

	1.投标单位合同执行能力：对投标文件递交截止时间前三年内完成的类似项目成功案例的业绩证明材料进行打分。每提供一项同类型业绩得2分，最高得4分。证明材料不完整或不符合以下内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。
注：

1）成功案例业绩证明材料指投标单位签订的合同，至少包含合同首页、签字盖章页、合同金额所在页，须加盖投标单位公章。

2）本款可作为得分的合同案例仅指投标单位自身的合同案例。即合同案例中的乙方必须与投标单位的名称完全一致。完成的类似项目合同案例指同类型运维服务合同案例。
	4分

	2. 认证证书
提供投标单位自身有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书扫描件的一个得1分，最高得3分，不提供不得分。
	3分

	3. 服务人员证书
最少具有1名现场运维人员，并取得空气自动监测领域培训证书。提供运维人员姓名、职务、年龄、详细地址、联系方式，每提供1名运维人员得1分，最高得3分，不提供不得分。
	3分

	二、技术和服务方案
	80分

	1、技术方案（20分）
①结合项目特点，针对本项目涉及的空气站运维服务的难易程度、复杂性、协调难度及关键性技术问题的理解情况，编写运维服务方案。                                      

②对环境空气自动监测站巡查方案、质控考核方案完整、合理可行性。

满分20分，若有缺项，则缺项部分不得分，各项内容中若与方案无关或不完全符合项目实际情况或与项目特点不适应则分别扣该项2分。

缺陷是指：内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、分析内容描述不完整、过于简单、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。    
	20分

	2、具体实施（10分）

①对投入的巡检仪器设备、配套设施完整性、专业性、合理性进行综合评分。

②对项目组管理组织、巡检人员配置是否内容全面、规划严谨合理进行综合评分。满分10分，每有一项缺失扣2分，每项每有一处存在缺陷扣1分，扣完为止。未响应或未提供不得分。

缺陷是指：内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、分析内容描述不完整、过于简单、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。
	10分

	3、工作计划和进度安排（6分）

针对本项目制定的①工作计划；②进度安排说明；③科学性、合理性、有效性、紧密性进。满分6分，每有一项缺失扣2分，每项每有一处存在缺陷扣1分，扣完为止。未响应或未提供不得分。缺陷是指：内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、分析内容描述不完整、过于简单、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。
	6分

	4、质量保障方案（16分）（包括但不限于质量目标；项目质量控制体系；质量控制手段；项目难点、风险点及防范措施。）每有一项内容得4分，共16分。若有缺项，则缺项部分不得分，各项内容中若与质量保障无关或不完全符合项目实际情况或与项目特点不适应则分别扣该项2分。缺陷是指：内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、分析内容描述不完整、过于简单、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。
	16分

	5、服务承诺及保障措施（10分）
针对本项目提供的服务响应承诺、数据质量与有效性保障措施、备品备件保障、运维团队保障、质量审核与持续改进措施等方面酌情评分。每项内容完整且贴合项目实际的得2分，则缺项部分不得分，各项内容中若与内容无关或不完全符合项目实际情况或与项目特点不适应则分别扣该项1分。缺陷是指：内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、分析内容描述不完整、过于简单、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。
	10分

	6、应急预案（10分）
在运维过程中应对紧急、突发事件的异常情况，如何保证不影响空气站的正常运行，提供有针对性的应急预案。满分10分，若有缺项，则缺项部分不得分，内容中若与保密措施无关或不完全符合项目实际情况或与项目特点不适应则分别扣该项2分。
	10分

	7、保密措施（8分）
合同履行期间涉及各个空气站运维的保密措施。

满分8分。若有缺项，则缺项部分不得分，内容中若与保密措施无关或不完全符合项目实际情况或与项目特点不适应则分别扣该项2分。
	8分

	三、报价得分
	10分

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／有效投标报价）×10

政策性因素优惠见“政策性因素价格扣除”要求。
	10分


第四部分 商务、技术要求

1 商务要求

1.1  总体要求

1、本次运维服务期限为三年，自合同签订之日起计算。

2、运维范围涵盖：所有监测仪器设备、数据采集与传输系统、辅助设施、供电及空调系统、防雷装置等基础设施的日常巡检与保养、质量控制、故障排除、年度检修及仪器检定等工作。

3、供应商方需承担项目实施所需的一切设备备品备件、耗材、人员费用、税金、水电费、数据传输费、站房使用等一切相关费用；供应商在运维期间应辅助业主方进行现场检查、站房环境维护及其他工作。

4、供应商在技术支持服务期间，须至少配备1名现场运维人员，且该人员应持有空气自动监测领域的相关培训合格证书。

1.2 其他要求

1、供应商应自行承担其服务人员在工作期间发生的人身伤亡事故责任；若因服务过程导致第三方人员伤亡，相关法律责任及赔偿亦由供应商全部承担。

2、供应商对监测系统所产生的所有监测数据负有严格保密责任，不得以任何形式或渠道对外泄露，也不得用于任何商业目的。

3、在服务期内，供应商须确保监测系统全部资产的完整性、安全性及良好运行状态。未经采购人书面同意，不得对上述资产进行出售、抵押、转让等处置。若因供应商安保措施不到位导致气站资产遗失或损坏，供应商应负责复原并尽快恢复系统运行，由此产生的全部费用由供应商自行承担。同时，供应商应配合采购人做好气站固定资产的登记与管理工作。

2 技术要求

2.1运维执行标准及依据

1、国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。

2、生态环境部《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）、《中国环境监测总站文件关于印发<环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）>的通知》（总站气字〔2021〕61号）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653-2021)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ654-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818-2018）。

2.2 运维服务目标

1、数据有效捕获率≥80%；

2、日常质控措施执行率100%；

3、异常情况处理率达到100%；

2.3 空气质量监测系统运维要求

（1）常规巡查内容

1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2）检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行；

3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，小型站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

4）指派专人维护，设备固定牢固，站房门关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得打开站房门；

5）定期检查消防和安全设施；

6）每次维护后做好系统运行维护记录；

7）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

（2）每日工作

每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1）判断系统数据采集与传输情况；

2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

3）发现运行数据有持续异常值时，在每日6时～23时出现的故障，将在2小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但会及时与相关部门联系积极解决）；

4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

5）根据故障报警信号判断现场状况；

6）每日检查数据是否及时上传至平台。

（3）每周工作

每周至少巡视子站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1）查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，配套装置工作是否正常；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

6）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

7）在冬、夏季节还要注意站房内外温差，若温差较大，及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

8）及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

9）经常检查避雷设施是否可靠，站房内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹；

10）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

11）每周更换气体分析仪采样滤膜；每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

（4）每月工作

1）清洗PM2.5、PM10切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

2）检查PM2.5、PM10监测仪、气态分析仪流量，如果超过国家相关规范要求，即时进行校准，检查仪器是否泄漏；

3）检查仪器显示数据和数据采集仪之间是否一致；

4）每月度对仪器的数据进行备份。

（5）每两个月工作

1）检查PM2.5、PM10分析仪滤纸带是否需要更换，并对系统进行自检；

2）校准和检查PM2.5、PM10分析仪的温度、气压和时钟；

3）用标准气压计、温度计、湿度计等校准相应的自动仪器。

（6）每季度工作

1）清洗采样总管及采样风机；

2）对PM2.5、PM10进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，对其进行校准。

（7）每半年工作

1）检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

2）检查气体分析仪多点线性。

3）清洗采样系统。

（8）每年工作

1）对仪器进行预防性维护，并更换相应的备件；

2）更换所有泵组件。

（9）日常运行维护记录

建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

（10）其他

1）每周更换的气态污染物用滤膜；

2）每周制定下周工作计划；

3）故障的响应时间要求，当子站每日6时～23时出现故障，在2小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但要及时与相应部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，须在24小时内提供并更换相应的备机，保证集成站正常运行。

（11）气体分析仪质控要求

1）每周进行零点/跨度校准；

2）每季度进行精密度检查；

3）每半年进行流量检查；

4）每半年进行多点校准；

5）每季度使用臭氧传递标准对臭氧工作标准进行量值传递。

（12）颗粒物分析仪（PM2.5、PM10）质控要求

1）每月清洗切割器；

2）每月进行一次流量检查；

3）每年进行一次膜片校准；

4）每年进行一次环境温度/压力校准。

（13）仪器故障解决方案

为了使在线监测设备能维持完整的数据获取率，中标方须针对该项目设立迅速的故障排除方案、充足的备品备件、便捷的交通和通讯工具等必要的保证工作。

2.4 VOCs在线监测系统运维要求

（1）每日维护内容

1）系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

2）基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线（质谱应使用TIC图）是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。

3）保留时间漂移

根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求应重新设置保留时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，应进行重积分。对于采用中心切割法的系统，应审核其中心切割点是否影响目标化合物的积分。

4）质谱检测器内标响应检查

对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的50%~150%范围内。如系统具备氟利昂11、12、113等天然源组分的检测能力，可将其作为天然内标系统定量稳定性，具体检查方法与合格标准应根据系统作业指导书执行。

5）数据标识与重积分

日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

6）数据审核

数据审核应在72小时内完成。

（2）每周巡检内容

1）监测站房及辅助设备周巡检

监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818-2018相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

a)检查站房内温度是否保持在25℃±5℃（要求站房温度波动稳定），相对湿度保持在85%以下。

b)在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样总管加热装置和气路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

c)检查采样总管进气、排气是否正常。

d)检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

e)检查站房排风排气装置工作是否正常。

f)检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2Mpa（或系统相关要求值）前应更换。

g)如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

h)检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

i)检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

j)检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

k)检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

l)对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

m)检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

n)记录巡检情况。

2）自动监测系统周巡检

a)富集/解析模块参数设置检查。检查吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附/注射流量、采样与脱附时间设置是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

b)富集/解析模块运行情况检查。检查低温或超低温富集模块是否有异常结冰现象，如有异常，应停机清除结冰。检查吹扫流量或压力是否正常，如有堵塞，应及时检查吸附管或捕集柱。检查吸附和脱附程序是否正常，如有异常温度波动应及时排查避免影响吸附或脱附效率。检查注射程序是否正常，如注射压力、流量或者切换阀工作异常，应及时排查以免响应分析。如检测系统为FID检测器，可通过比较低碳和高碳组分的碳响应因子，对富集阱低碳组分捕集性能进行检查。

c)气相色谱、检测器参数设置检查。检查火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、初始炉温、升温程序、降温程序、载气流量与压力、管线温度、EPC设置、质谱温度、EI能量等是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

d)气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（含除烃、除氧、除水装置等），如有异常应及时更换。根据系统验收或目标化合物测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器或质谱检测器工作温度、质谱真空度等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

（3）其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。

按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

（4）日常运行质量体系要求

1）关键技术文件要求

a)质量管理工作计划

运维单位应制定相应的质量管理工作计划，明确各项运维工作、数据审核和标识工作、质控工作、量值传递工作的负责人员、时间频次、合格标准、耗品耗材、标准气体、计量标准器具等各项要求。

b)作业指导书

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的质量管理工作计划制定相应的作业指导书，明确各项运维工作、质控工作、数据审核工作、数据标识的具体要求，指导运维技术人员开展相关工作。

c)记录表格

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的作业指导书制定相应的记录表格，记录表格应包括各项运维工作、质控工作、维修工作等，并放置于点位现场备查。

2）内部监督检查要求

各运维单位应组织专门的监督核查人员或采用交叉检查的方式定期对其运维的站点开展独立、系统的内部核查，核查应涵盖运维与质控的关键环节。各单位应如实、详细记录其内部核查结果，并在站点保存备份有内部核查记录。

（5）每周质量控制内容

1）零气空白检查

检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次全系统空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1nmol/mol，零气空白检查不合格的化合物应对其进行标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

2）单点质控检查

检查频率不低于每周一次，在零气空白检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度（推荐核查浓度≤2nmol/mol）。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20%为不合格（质谱检测器放宽至30%）。如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（如苯系物等）不合格，则应检查系统，并重新绘制标准曲线。所有单点检查不合格目标化合物应对其进行明确标识，提醒相关单位慎重使用。

应根据单点检查谱图检查各化合物保留时间漂移与分离情况。若保留时间漂移影响积分，应重新设置积分窗口。

环戊烷和异戊烷、2，3-而甲基戊烷和2-甲基己烷、邻二甲苯和苯乙烯的分离度≤1时，或臭氧生成潜势较高的目标化合物（如苯系物等，间、对二甲苯除外）分离度≤1时，应检查系统，重新设置色谱方法或者更换色谱柱等方法提高分离度，重新绘制标准曲线。

单点检查完成后，应进行至少1次系统空白检查，清洗系统残留。若长期单点检查后的系统空白检查表明各目标化合物残留均低于检出限，可省去清洗环节。

（6）每月质量控制内容

不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。标准流量计接入位置建议在系统的样品气进气口处。如系统不采用流量控制器或厂家说明书、作业指导书有明确的流量或采样体积检查操作的，流量或采样体积检查按既有要求进行。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5%（如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态应与采样流量计一致；如采样流量为工况流量，标准流量计也应为工况流量）。相对偏差超出±5%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识。

（7）每季度质量控制内容

1）标准曲线绘制

绘制标准曲线前，应进行零气空白检查（全系统空白），空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少每三个月重新绘制一次，并且至少包含5个浓度点。关键部位维修维护或更换，如进行检测器的清洗、质谱调谐后，需重新绘制标准曲线。

2）验漏检查

每周系统状态检查时核查系统气密性，每三个月应按系统说明书的要求进行验漏检查。如系统条件允许，验漏应尽可能覆盖采样、富集/注射模块、气相色谱和检测器等全部环节。

3）温度、压力传感器检查

如系统条件允许，应根据厂家提供的作业指导书或说明书的要求定期对富集模块、气相色谱和检测器的温度、压力传感器进行检查。

（8）每年质量控制内容

1）年度预防性维护

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。

2）目标化合物测试

每年进行一次目标化合物测试，确定系统能够长期连续准确定性、定量的VOCs组分，形成该站点的目标化合物名录。新系统应在调试验收时形成名录，验收后每年测试一次，重新确定目标化合物目录。站点应根据历史数据确定当地臭氧生成潜势较高的前10名组分，作为必测组分列入化合物名录中。目标化合物名录测试考核指标主要包括空白检查、标准曲线、方法检出限和测定下限、分离度、期间精密度和准确度等。

a)空白与残留检查

分别进行零气空白和系统残留测试。记录测试时各化合物浓度，90%组分的检查结果应满足技术规范要求。超过10%组分不合格时，应查找原因，对载气系统、采样/富集模块进行维护、更换，并重新绘制标准曲线，重新开始目标化合物测试工作。

b)标准曲线

空白测试合格后，进行标准曲线的绘制，高污染季节或高污染地区可根据实际情况酌情提高。

完成标准曲线绘制后，目标化合物测试阶段不得再对标准曲线进行更改。

c)方法检出限和测定下限

完成标准曲线后，在系统正常工作状态下，进行方法检出限和测定下限测试。90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限应≤0.15nmol/mol；如超过10%组分不合格时，应对系统进行维护、检修，维护、检修后重新测试检出限。

d)分离度

进行分离度测试，应满足环戊烷和异戊烷的分离度、2,3-二甲基戊烷和2-甲基己烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到1.0以上。

e)期间精密度和准确度

每年开展目标化合物测试期间，选取连续七天作为测试时间段进行期间精密度和准确度测试。各浓度点的期间准确度应≤20%，期间精密度应≤20%（质谱检测器放宽至30%）。

测试完成后更新系统目标化合物目录，将不合格的组分从目标化合物目录中剔除，将新增合格组分加入目标化合物目录中。各监测点需将挥发性有机物自动监测目标化合物名录备注上报国家环境空气监测网，并将原始数据、审核数据上传至国家环境空气监测网数据库。系统在测试阶段的参数设置、关键配件、耗材使用情况应明确记录，记录表存放于站点，如后续监测过程中发生偏离，应详细记录并阐明原因。如发生重大方法调整，应重新进行目标化合物测试并确定并上报最新的目标化合物目录。

（9）数据审核和处理

1）无效数据剔除

日常运行及数据上报过程中，应依据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

2）数据重积分及补录

系统受气象因素变化和系统本身因素导致的整体性峰漂，或其他特殊情况导致自动积分有误时，及时进行重积分后补录数据。

3）数据补遗

监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补遗。

第五部分  合同文本
（以下版本仅供参考，具体版本由双方协商签订）

合同范本（格式）

甲方：                                
乙方：                                
根据                                （项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

第一条  项目概况
1、项目名称：                                                                                                                                 

2、服务地点：                                                                                                                                                                                                                  
第二条  服务范围及要求
1、服务范围：                                  
2、服务要求：                                  
第三条 合同委托服务期限
本项目服务期限为           ，自    年   月   日至    年   月   日。　
第四条 合同金额及结算方式
1、合同金额：

合同总金额（大写）             元人民币，（小写：      元）；

2、付款方式：                                            
第五条 双方权利义务
（一）甲方权利和义务

1、甲方有权获取乙方提供的专业化服务；

2、甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供采购需求必须的基础工作条件；

3、按合同要求及时向乙方支付服务费。不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权要求甲方提供为完成本次服务所需的相关材料和相关信息。

2、按照合同约定收取服务费。

3、委托服务期内的任何时候，乙方保证服务质量符合相关质量标准。如果乙方提供的服务严重负偏离服务质量标准，无法满足甲方需求，且在甲方要求的期限内未能有效整改，则甲方有权单方面解除合同，并按照本合同的相关约定追究乙方违约责任。

4、乙方为甲方提供服务期间，制定并执行严格的安全生产管理措施，保证甲乙方工作人员人身安全和甲方的设备设施（如有）的完好无损，如发生安全事故的，责任由乙方全部负责。

5、乙方保证所提供的服务或其任何一部分不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦发现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证提供的服务不存在危机人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法律、法规及行业规范要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

6、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第六条 保密条款

甲方按照本合同约定向乙方提供的任何资料和信息，除为履行合同约定服务需要向行政机关作出的披露外，不得用于本合同约定服务以外的任何其他用处，亦不得以任何方式向任何第三方泄漏或公开，并保证在合同约定服务履行完毕后，将所有资料和信息归还甲方。
第七条 履约验收
    甲方和乙方按照本合同约定进行履约验收。
第八条 违约责任
1、乙方未按合同约定提供服务的，每逾期一日，向甲方赔偿违约服务款项   %的违约金，违约金累计不超过合同总金额的5%。乙方未按合同约定提供服务累计超过   天，甲方有权解除合同并要求乙方承当甲方造成的经济损失。

2、在乙方服务工作范围内，如因工作未达到服务标准，由此造成的损失有乙方承担。

3、任意一方擅自解除合同导致合同不能履行，视为违约，违约方按合同约定合同总金额的5%收取违约金并赔偿给守约方的经济损失。
第九条 不可抗力
1、不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

2、由于不可抗力的原因，而不能履行合同或延迟履行合同的一方可视不可抗力的实际影响免除部分或全部违约责任。但受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并于不可抗力发生结束后10日内提供相关证明文件。

3、由于不可抗力的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的的损失有双方各自承担，受不可抗力影响的一方应当采取合理的措施防止损失的扩大，否则应就扩大的损失负赔偿责任。
第十条 合同变更与解除
本合同期限自签订之日起到合同终止日期。合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合作期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。

在下列情况发生时，甲方有权提前解除合同并就实际损失向乙方提出索赔：

乙方服务质量考核不合格；

乙方未得到甲方同意，擅自更换服务人员。

乙方因故需终止合同，必须提前    天书面通知甲方，经甲方同意后，方可终止。
第十一条 合同争议解决
因履行合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方首先通过友好协商解决，如双方协商不能解决时，选择下列第    种方式解决：

1、向      仲裁委员会申请仲裁。
2、向      有管辖权的人民法院提起诉讼。
在起诉或仲裁期间，除正在进行的起诉或仲裁部分外，合同其他部分继续执行。
第十二条 合同生效及其他
1、合同由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份，每份具有同等法律效力。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式甲乙双方签字盖章确认，作为合同附件，与合同具有同等效力。
第十四条 下列文件为本合同不可分割部分
1、中标（成交）通知书

2、投标文件（含澄清或说明文件）

3、采购文件（含澄清或修改文件）

4、投标供应商所做的其他承诺

甲方（章）：                            乙方（章）：            

法定代表人：                            法定代表人

委托代理人：                            委托代理人：               

地 址：                                 地 址：                   

电 话：                                 电 话：                    

开户银行：                              开户银行：                

账 号：                                 账 号：                      

本合同的签署地：                      

日 期：    年    月    日 


注：此合同文本仅供参考，具体内容由采购人和中标人协商确定。
第六部分  投标文件格式
一、供应商提交投标文件须知

供应商应严格按照本招标文件的相关要求编制及提交投标文件，未按要求编制及提交投标文件的，其投标文件将有可能被按无效处理，并须承担由此带来的相应后果。

二、投标文件格式

（格式）

                               (项目名称）

 

                      

投 标 文 件

项目编号：          

供应商：                      （盖章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：     (签字或盖章)

年   月   日

目  录
资格证明文件部分

1.供应商具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书
2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

3.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

4.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书

5.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

6．供应商中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

7.投标保证金提交凭证或保函

8.供应商廉洁自律承诺书

9.供应商不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的信用承诺书
商务技术文件部分
1、投标函

2、法定代表人（负责人）身份证明书或法定代表人（负责人）授权委托书

3、投标保证金缴纳凭证和供应商对公账户信息单

4、供应商企业简况（附营业执照）

5．商务条款响应表格式

6、供应商认为需要提供的其他商务部分文件

7、开标一览表

8、技术规范响应及偏离表

9、供应商近三年承担过类似项目业绩情况表

10、项目服务方案

11、供应商认为需要提供的其他技术部分文件

12、政策性要求
资格证明文件部分

1.供应商具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

（供应商信用承诺书）
                      （采购人名称）：
本供应商现参与贵公司组织的               （项目名称、编号）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的基本账户信息，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：               ，统一社会信用代码为：            ；法定代表人（负责人）为：             ；营业期限为:                ；基本账户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

供应商全称：                   （盖章）

                      法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）  

                          日      期：
2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

（供应商信用承诺书）

                      （采购人名称）：
本供应商现参与贵公司组织的           （项目名称、编号）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

供应商全称：                   （盖章）

                      法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）  

                          日      期：
3.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

（供应商信用承诺书）

                      （采购人名称）：
本供应商现参与贵公司组织的             （项目名称、编号）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

                      供应商全称：                （盖章）

                      法定代表人（负责人） ：        （签字或盖章）

                          日      期：     

4.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书

（供应商信用承诺书）

                      （采购人名称）：
本供应商现参与贵公司组织的                （项目名称、编号）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

                       供应商全称：                  （盖章）

                       法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）

                       日      期：     

5.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

（供应商信用承诺书）

                      （采购人名称）：
本供应商现参与贵公司组织的              （项目名称、编号）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；经查证，本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中重大税收违法案件当事人名单均为0记录；在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）网查询失信被执行人记录为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。
供应商全称：             （盖章）

                        法定代表人（负责人）：        （签字或盖章）  

                            日      期：
6．供应商中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  供应商全称：                  （盖章）

           日      期：   

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业的采购项目，此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

3.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

4.供应商应列明本次采购包所有产品。

残疾人福利性单位声明函（如不涉及，可不提供）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         （项目名称、编号）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商全称：             （盖章）
日     期：
注：

1.专门面向中小企业的采购项目，残疾人福利性单位参加本项目此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。
监狱企业声明函（如不涉及，可不提供）
监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加                  单位的

         （项目名称、编号）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：             （盖章）

日      期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1.专门面向中小企业的采购项目，监狱企业参加本项目此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。
7.投标保证金提交凭证或保函
（1）需提供投标保证金提交凭证扫描件或影印件（须加盖供应商电子CA章）

（2）对公账户信息（须加盖供应商电子CA章）

（3）供应商提供保函的，保函有效期应不低于投标有效期。

8.供应商廉洁自律承诺书

                      （采购人名称）：
为维护本次招投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到：

1．不与其他供应商相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通投标，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招投标活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报省级主管部门，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

      供应商：                      (盖章)

法定代表人（负责人）或供应商代表：        (签字或盖章)


                     日　期：         年         月          日
9.供应商不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的信用承诺书
（供应商信用承诺书）

                      （采购人名称）：
本供应商现参与                        （项目名称、编号）的采购活动，依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的情况。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。
供应商全称：             （盖章）

                        法定代表人（负责人）：        （签字或盖章）  

                            日      期：
商务技术文件部分

1、投 标 函

致：                    （采购人名称）
                 (供应商全称)授权     (供应商代表姓名)            (职务/职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意遵守本投标文件中的承诺；

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件；

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件电子版、纸质版等；

4、按招标文件要求提供和交付的货物/服务的报价详见开标一览表；

5、我方承诺：完全理解投标报价超过最高限价时，报价将被拒绝；

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项要求，若有偏差，已在投标文件技术偏离表中予以明确特别说明；

8、保证遵守投标文件的规定，投标有效期：90日历天

9、如果在投标有效期内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收；

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价；

11、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料；

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误；

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物/服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证提供；

14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）公开报价后撤回报价的；

（5）在投标期间，影响采购代理机构或评标委员会的任何活动的；

（6）中标后未按本招标文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）供应商未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

（8）违反法律法规规定的其它行为。

 

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：                （办公）                （移动）

E-mail：

 

供应商：                      (盖章)

法定代表人（负责人）或供应商代表：        (签字或盖章)


                     日　期：         年         月          日
  

备注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

2、法定代表人（负责人）身份证明书或法定代表人（负责人）授权委托书

2.1 法定代表人（负责人）身份证明书

    单位名称：                      
    单位性质：                      
    地    址：                      
    成立时间：     年     月     日

    经营期限：                      
    姓    名：                   性  别：             
    年    龄：                   职  务：             
    系       （供应商名称）                 的法定代表人（负责人）。

  附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面复印件。

	 
	 


 特此证明。

供应商：                         (盖章)

法定代表人：                 (签字或盖章)


                     日　期：        年        月        日

2.2  法定代表人（负责人）授权委托书

            采购人名称：

本授权委托书声明：注册于         （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人（负责人）             （法定代表人（负责人）姓名、职务、身份证号）代表本公司授权         （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              项目，项目编号：        ，包号：    /      ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日生效，特此声明。

附法定代表人（负责人）、供应商代表有效的身份证正反两面复印件：

	 
	 

	
	


供应商：                         (盖章)

法定代表人（负责人）：        (签字或盖章)

供应商代表：             (签字或盖章)

日　期：        年       月        日

注：若供应商代表和法定代表人（负责人）为同一人，则无需提供2.2；

若供应商代表和法定代表人（负责人）为不同人，则需同时提供以上2.1和2.2。

3、投标保证金缴纳凭证和供应商对公账户信息单

(供应商提供保函的，保函应为无条件保函或称“见索赔偿”保函，保函有效期应不低于投标有效期。)

4、供应商企业简况（附营业执照）
5．商务条款响应表格式

  商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

	序号
	项目
	招标文件商务要求
	投标文件的

对应响应
	说 明

	1
	服务期限
	三年，自合同签订之日起计算
	
	

	2
	服务地点
	平遥煤化工园区内采购人指定地点
	
	

	3
	基本要求
	（1）总体运维服务要求：服务期三年，各监测站点完成验收之后开始计算运维服务时间。运维服务范围包括：所有监测仪器、数据采集与传输设备、辅助设备、供电、空调、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作。

（2）供应商服务从业人员在服务期间发生伤亡事故，或在服务过程中造成第三人伤亡的，责任由成交供应商承担。

（3）供应商对监测系统的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

（4）服务期间，供应商有责任保证监测系统全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；如出现因供应商安保措施不当造成的气站资产丢失、破坏的情况，供应商须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由供应商承担。供应商须协助采购人做好气站固定资产登记管理等工作。

（5）在技术支持服务期内，现场运维人员不低于1人，运维人员要求具有空气自动监测领域培训证书。
	
	

	4
	服务标准

（执行标准及依据）
	（1）合格，符合国家及行业标准。国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-2015）。

（2）生态环境部《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）、《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2013）、《中国环境监测总站文件关于印发<环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）>的通知》（总站气字〔2021〕61）号）和《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010-2018）。
	
	


 供应商：                         (盖章)

法定代表人（负责人）或供应商代表：        (签字或盖章)


                       日　期：        年      月       日
6、供应商认为需要提供的其他商务部分文件

7、开标一览表  

项目名称：                                                             

项目编号：                                                              

                                                               货币：人民币                                                           
	投标报价

（元）  
	                                    (小写)

                                   （大写）

	服务期限
	

	服务地点
	

	服务质量
	

	备注
	


供应商：                      (盖章)

法定代表人（负责人）或供应商代表：        (签字或盖章)


                     日　期：         年         月          日
备注： 总报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容 

8、技术规范响应及偏离表
项目名称：                                       
项目编号：

	序号
	招标文件技术

规范、要求
	投标文件

对应规范
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：在“偏离情况 ”栏注明“正偏离 ”、“负偏离 ”或“无偏离 ”。

   供应商：                      (盖章)

法定代表人（负责人）或供应商代表：        (签字或盖章)


                     日　期：         年         月          日
9、供应商近三年承担过类似项目业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	合同价格
	

	项目完成时间
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附近三年承担过类似项目业绩的证明材料。
表一

拟派往本项目的人员配备情况

	序号
	本项目

任职
	姓名
	职称
	学历
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：后附相关人员的资格证明等相关证明文件

10、项目服务方案

11、供应商认为需要提供的其他技术部分文件

12、政策性要求
（一）环保节能产品证明材料

（1）强制节能产品（如不涉及，可不提供）

强制节能产品明细表

	包号
	产品

名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.如采购项目（包）或报价货物中包含台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

2.以包为单位分别填写，如本项目（包）或报价货物中不涉及强制节能产品，可不提供此表。

3.采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证明材料附后。

（2）非强制节能、环保标志产品（如不涉及，可不提供）
非强制节能产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


环境标志产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：报价货物中如含有非强制节能、环境标志产品的，需如实填写，并提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内认证证书，否则不予认可。
（3）政府采购绿色产品明细表（如不涉及，可不提供）

	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品单价
	数量
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（二）网络安全专用产品（如不涉及，可不提供）

	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	合格或许可证号
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：采购标的或报价产品属《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。
（三）绿色建材（如不涉及，可不提供）

绿色建材产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	绿色建材产品认证证书号/检测报告编号
	认证/检测机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供有效证明文件，否则不予认可。
注：《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号）（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku）
（四）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
正版软件承诺
                 （采购代理机构名称）
我方现参与              （项目名称、编号）的采购活动，现郑重承诺保证投报的计算机操作系统或投报的硬件产品内所涉及软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明
供应商：                         (盖章)


                     日　期：        年      月       日
（五）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺
本供应商现参与____________（项目名称、编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
供应商：                         (盖章)


                     日　期：        年      月       日
（六）创新服务明细表（如不涉及，可不提供）
创新服务明细表

货币：人民币/元

	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	创新服务价格合计：


说明： 

（1）供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）供应商提供的服务为创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

（七）中小企业声明（如不涉及，可不提供）
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  供应商全称：                  （盖章）

            日      期：   

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业的采购项目，此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

3.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

4.供应商应列明本次采购包所有产品。

（八）残疾人福利性单位声明函（如不涉及，可不提供）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         （项目名称、编号）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                         (盖章)


                     日　期：        年      月       日
注：

1.专门面向中小企业的采购项目，残疾人福利性单位参加本项目此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。
（九）监狱企业声明函（如不涉及，可不提供）
监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的        （项目名称、编号）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                         (盖章)


                     日　期：        年      月       日
附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1.专门面向中小企业的采购项目，监狱企业参加本项目此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（十）符合绿色数据中心建设要求承诺书格式（如不涉及，可不提供）
符合绿色数据中心建设要求承诺书

本供应商现参与                   （项目名称、编号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

 如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

 特此声明

供应商：                         (盖章)


                     日　期：        年      月       日
（十一）关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，可不提供）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产 品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。 

…… 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：                         (盖章)


                     日　期：        年      月       日
注： 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可 不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

